## 최종본
Universal lens cal 설비 입고 후 검수 |  |  | 설비명 | Universal len Calibration
|  |  | Maker | 킴스옵텍
|  |  | 장소 | 경기 성남시 중원구 사기막골로 124 에스케이 앤 테크노파크 메가동 608호
|  |  | 검수자 | 이동건 선임
|  |  | 참석자 | 박지수 선임
|  |  | 검수일 | '22/12/13 09:30~10:30
구분 | 점검항목 | 점검 결과 | 판정 | 비 고
안전 | •Emergency switch.
•작동 중 장비 도어 개방시 장비 멈춤 기능.
크기 | •Door close: 가로 1.3 m 이하.
•Door close: 세로 1.3 m 이하
•높이 2 m 이하.
Software | •윈도우 10 구동 환경. 저장공간 확인
•Motor 및 Rail 구동 Software 제공.
•LED 개별 on/off 및 밝기 조절.
•LED 간격 별 on/off 모드 전환.
모니터링 | •motor 회전각 및 Rail 위치 PC software에 항시 표시.
Power cable | •LiDAR module 전원 공급 12V 케이블 장비 내 제공.
재질 | •설비 내부 IR 무반사 코팅 | •TBD
설계 | •Pivot point 가 모듈의 중심이 되도록 설계.
Log | -작동 시 실시간 Monitoring
저장/관리 | -Data 저장 형식 : CSV, TXT, JPG, PNG, Raw (Data 형식에 따른다.)
보증 | - 완료 후 무상 1년. 보증기간 내 무상 대응
(파츠 교환, S/W 버그 포함)
- 무상 보증 기간 경과하여도 명확하게 설계, 제작, 시공 상의
결함으로 인한 근본적인 하자는 원칙적으로 무상 조치
Spare Parts | - 주요 파츠 항목에 대해서는 Spare 무상 제공 - (장비 Set up 완료 후 제공 ) - (추후 List 별도 협의, 소켓류, Pogopin류 등) - 소모품/Spare parts List 작성 및 제출. 각각 구매 조달 지원할 것.
제출자료 | - Maker 제출 자료 : 장비구조설명서, Unit別 상세기술서
- 사용자 Manual (한글,영문)
1) Operation Manual (H/W, S/W)
2) Maintenance Manual (H/W, S/W)
à 기능사용법, 주요 소모품 도면, 전장도, 유지보수 등
기타 | - 제작일정에 이상이 있을 시 당사와 협의하여 처리한다.
- 본 사양서 이외의 내용에 대해서는 ‘LG이노텍 설비 공통사양서’를 따른다.
점검 결과 | 0. 장비 입고 가능 수준으로 판단됨. → 기구 100% 수준, SW 99% 수준 완료 ※ 설비 성능 평가 결과는 별도 PPT로 정리함.

## 최종 검수_날짜
Universal Lens Calibration 장비 현황 최종 점검 ( ■ 설비/ □ 치공구 ) |  |  |  | 설비명 | Universal len Calibration
|  |  |  | Maker | 킴스옵텍
|  |  |  | 장소 | 경기 성남시 중원구 사기막골로 124 에스케이 앤 테크노파크 메가동 608호
|  |  |  | 검수자 | 이동건 선임
|  |  |  | 참석자 | 이종섭 책임
|  |  |  | 검수일 | '22/12/02 10:00~
구 분 |  | 점검항목 | 점검 결과 | 판정 | 비 고
기구 | 설비 Size | - 설비 설계치 : W1,250mm x D1,250mm x H2,000mm
| 모니터 | - 전면 1대 (제어/Test 1)
- 모니터 암 거치
| Frame&Base | - 내부 IR 무반사 코팅 (반사율 10% 이하)
| Door | - 개방 시 모터 및 레일 구동 정지 유무
- Laser 파장이 투과되지 않는 재질로 차광함.
| PC | - Windows 10 (고객S/W OS 호환에 따른 변경 필요 시 추후 협의) - 설비 아랫칸에 PC 구동부 설치
| 스위치 | - LED 4가지 모드별 구동 버튼.
- LED 밝기 조절 버튼.
| 안전 | - Emergency switch - 장비 도어 개방시 장비 멈춤 기능.
| Power supply | - Power board용 DC 36V 이상 지원할 것
| LED | - LED 차트 교체 및 설치가 용이할 것. |  |  | 통합 모듈로 세팅
- LED 교체가 용이할 것.
| 접지 | - 모든 Unit에 접지가 되었는가 ??
| 품질 영향 | - 제품 접촉단 표면 처리 여부
|  | - 간섭 여부 (갈림 등) |  |  | 현재까지 확인 안됨
|  | - 제품 손상 여부 (찍힘, 파손, 걸림, 소실, 낙하) |  |  | 현재까지 확인 안됨
SW | 제어 | - 축 별 Manual 제어 가능할 것 (Log 남길 것)
- Python 코드로 여러 동작 sequence 를 미리 등록하고 자동 실행 가능할 것.
| 모니터링 (UI) | - 실시간 각도 및 거리 표시. - 현 Sequence 표시.
| Data 저장/관리 | - Log 및 Image 형태의 Tester 결과를 확보한다. - Data 저장 형식 : CSV, TXT, JPG, PNG, Raw
| Recipe 관리 | - Recipe 관리 가능할 것 (Password 설정 가능할 것)
- 접근권한(Master, MT, OP)별로 Parameter 비활성화할 것 *비활성화 Parameter 항목은 추후 협의
- 세팅 Parameter 등의 항목은 Recipe화 (무한대 설정 가능)
- Recipe 값을 동일 타 설비에도 공유/적용이 가능토록 할 것
| Test 모드 | - 설비 검증할 수 있는 GRR 모드, 공회전 모드 구현할 것
- 설비 Trouble 검증을 위한 Dryrun 시퀀스
| Alarm | - EAS (Early Alarm System) : 연속불량 Alarm |  |  | 동일 불량 3개 연속 발생 시
- 모니터에 Error 코드 및 조치 방법 표시할 것 - 알람 항목에 대한 조치내용 Display할 것
- 알람 발생 상황 1) 제품의 낙하, 끼임 , 진공도가 낮거나 잘못 되었을 시 2) 제어/검사 Error 발생 시 3) 검사 완료 후 일정 시간 설비 대기 시 4) 비정상적으로 검사시간 길어지는 경우 (별도 Time Lock 사용자 설정 반영)
| Interlock | - Door Open시, 설비 정지하고, 모듈 power Turn Off
일반 안내 사항 | 폐기율 | - 0% (장비기인 한함. 제품 손상/파손, 정전기 불량 등) | 모니터링 중
| Maker 책임범위 | - 장비 설계, 제작, 포장/이동, 설치, 안정화 - 주기적 진행 현황 보고 (Master Plan, 제작 및 조립 사진 등) | 입고일 미준수로 장비 반입 및 도비를 생기원에서 지불함으로 협의 완료 (7/14)
| 제출자료 | - Maker 제출 자료 : 장비구조, Unit別 상세기술서, 제작일정, 견적서 - 사용자 Manual (한글,영문) 1) Operation Manual (H/W, S/W) 2) Maintenance Manual (H/W, S/W)  기능사용법, 주요 소모품 도면, 전장도, 유지보수 등 | 완료 후 제출 예정
| 교육 | - 설비 구동/운영/관리에 대한 전반적인 사항 (2회 이상) | 협의 완료 (with 생기원)
| 보증 | - 완료 후 무상 1년. 보증기간 내 무상 대응 (파츠 교환, S/W 버그 포함) - 무상 보증 기간 경과하여도 명확하게 설계, 제작, 시공 상의 결함으로 인한 근본적인 하자는 원칙적으로 무상 조치 | 협의 완료 (with 생기원)
| Spare Parts | - 주요 파츠 항목에 대해서는 Spare 무상 제공  장비 Set up 완료 후 제공 (추후 List 별도 협의, 소켓류, Pogo pin류 등) | 협의 완료 (with 생기원)
점검 결과 |  | 0. 장비 입고 가능 수준으로 판단됨. → 기구 100% 수준, SW 99% 수준 완료 ※ 설비 성능 평가 결과는 별도 PPT로 정리함.

## 기존 예시
LiDAR Tx/Rx AA Tester 제작 현황 최종 점검 ( ■ 설비/ □ 치공구 ) |  |  |  | 설비명 | LiDAR Tx/Rx AA
|  |  |  | Maker | 생기원
|  |  |  | 장소 | 경북 구미시 옥계2공단로 179-8
|  |  |  | 검수자 | 김성기 선임
|  |  |  | 참석자 | -. 생기원 : 최대호 선임, 구자현 책임
|  |  |  | 검수일 | '22/??/?? 10:00~
구 분 |  | 점검항목 | 점검 결과 | 판정 | 비 고
기구 | 설비 Size | - 설비 설계치 : Tx : W1,700 x D2,500 x H2,200mm Rx : W1,700 x D2,500 x H2,200mm - 장비 반입구 : (외부) W2,900 x H4,100mm (내부) W2,400 x H2,800mm | H2,200 (Tower Lamp 300 별도) x W1,300 x D 1,450mm |  | 기류 구조 변경 : 후방부→좌우로 구성 (Fan 설치 예정)
| 하중 | - 중량제한 : 500kg/m^2 이하 - 설비 설계치 : 1800kg | 입고 전 측정하여 제출할 것 |  | 175kg/Foot 총 무게 : 700kg 예상
| Line Path | - 1,000 ± 50mm | 1,050mm
| 투입/배출부 거리 | - Max 250mm 이내 (제한 거리 초과 시 이동기구물 장착) *작업자 투입/배출 시 불편함을 최소화할 것 | Carrier 투입단 : 200mm Manaul 투입단 : 250mm
| 모니터 | - 전면 1대 (제어/Test 1) | -
|  | - 기본 높이 1,500mm (공장 바닥면 기준) | 바닥~모니터 중심 : 1,550mm
| Frame&Base | - 요구하는 정확도 수준에 따른 필요한 제진 사양을 반영할 것 - 강체 구조 & 외부 진동 방진 구조 설계 반영할 것 | 상단 : 프로파일 + 강판 체결 하단 : 용접강관 Test부 석정반 적용
| Cleaning 장치 | - Air Gun 장착 (설비당 1ea, Cable 길이 2M) | - |  | 완료
| 냉각 Fan | - 장비 내부 온도 상승 방지 및 유지 역할 | -
| Door | - 필요 시 투입/배출단 일부 개방 (개방부는 Area 센서 장착 必) | -
|  | - Auto Handler 도킹 및 구동부 이송 자유도를 충분히 확보할 것 (도킹 시에는 간섭부를 탈거하도록 설계함) | -
|  | - Laser 파장이 투과되지 않는 재질로 차광함. (Laser 안정성에 대한 평가 정보를 제출할 것) | -
| PC | - Windows 10 (고객S/W OS 호환에 따른 변경 필요 시 추후 협의) | -
|  | - 저장 용량 : 1Tera Byte 이상 (LGIT 협의할 것) | SSD : 1TB HDD : 5TB
| 스위치 | - Start, Stop, Home, Skip *Skip 버튼은 수동 동작 시, 단계별 동작 Skip 시 사용 *Home/Skip 버튼은 Cover有 | Start 버튼은 2중 버튼 적용
|  | - On/Off/Emergency 전면 1ea | On/Off 전면 1개소 EMO 전면 1개소
| TEC | - 온도 제어 Range Max 70도, 분해능 0.1도 | -
| 안전 | - 제품 투입부 및 개방부 작업자 감지 센서 장착할 것 (Cover Open 및 작업자 감지 시 설비 Stop/알람)
- Eye Safety를 위해 설비 외부 창문/Door 틈으로 해당 파장대의 빛이 빠져나가지 못하도록 차단하는 차광막 처리를 할 것.
| Power supply | - Power board용 DC 36V / 1A 이상 지원할 것 - Board? 상용품인지?
| 기구세팅 | - 광축 및 거리 세팅을 위한 Laser 활용 (일반 레이저, 보쉬 3축 레이저) | - |  | 통합 모듈로 세팅
|  | - 측정할 수 있는 기준 지점을 브라켓으로 구성하고, 브라켓을 활용한 세팅 방법을 제시 및 세팅 결과 제출할 것 | - |  | 통합 모듈로 세팅
|  | - 탈부착 및 세팅이 용이하도록 설계할 것 | 별도 자료 회신 |  | 별도 자료 회신
|  | - 브라켓에는 세팅 시 필요한 기준이 되는 기준점을 각인 必 | 별도 자료 회신 |  | 별도 자료 회신
| 접지 | - 모든 Unit에 접지가 되었는가 ?? | -
| 이물 방지 | - Motor 등 구동부 Casing 여부
|  | - 검사부 및 물류 이동 위치의 상단은 모두 Gore Cableveyor를 사용하였는가?? | IPA 인증 모델 사용
| 품질 영향 | - 제품 접촉단 표면 처리 여부
|  | - 간섭 여부 (갈림 등) | - |  | 현재까지 확인 안됨
|  | - 제품 손상 여부 (찍힘, 파손, 걸림, 소실, 낙하) | - |  | 현재까지 확인 안됨
구동부 | Y축 이송 Rail | - Socket과 Gripper 전체를 이송하는 이송 Rail (Loading ~ AA station) - Stroke Range : 200mm↑ (분해능 5um↓)
| LD/ULD | - Semi Auto 1) 작업자가 Carrier를 로딩함. 2) 작업자가 Start 버튼을 누르면 자동으로 제품단위 Pickup하여 검사부로 로딩 및 일련의 Test를 진행 후 자동 배출한다. - Full Auto 1) 향후에는 Auto Handler 장착하여 Full Auto 양산을 구현함. → 도킹,구동 Stroke, 간섭 최소화 등의 설계 반영할 것 (Magazine, Carrier, Tray 도면은 Fix 시 공유) * 제품 품질에 영향이 없도록 할 것 * P&P 과정과 소켓 구동/안착 등에 문제가 있을 시 Alarm 발생 및 조치 시퀀스 구성할 것
|  | - Carrier 틀어짐 인지 가능할 것 | Top Vision / Laser 변위 감지
|  | - Carrier 오삽 인지 가능할 것 | Top Vision 감지
|  | - Carrier 투입 시 간섭이 없을 것 | 구동 확인 필요
| 6축 Stage | - Motorize Stage 1) 제품 안착 및 AA Scan을 위한 부분에 적용 2) 6축의 Center는 Lens의 중심, Sensor의 중심, VCSEL의 중심을 기준한다. (시연) 3) AA Scan 정밀도 및 Stroke ① Accuracy : X,Y,Z ±1um, Tilt ±0.001° (반복성 : Acc.의 1/10 수준) ② Stroke : X,Y,Z 20mm↑, Tx,Ty,Tz 10°↑ *AA Zone을 이송하는 Y축은 AA Motor와 별개임. 4) AA Scan : FAT 사양에 맞는 Scan 알고리즘을 제시할 것 | 6축 모터의 성적서/카다로그 제출할 것 |  | 성적서 확인
|  | - AA 시 구동 Step별 Data 화하여 저장한다. | 업데이트 예정
| Auto Socket | - Auto 소켓에 제품을 투입 시 안착부 격벽을 자동으로 Mechanical Align 되는 구조로 설계할 것
- 향후 모델 디자인 변경 시 소켓/핀블록/Pin 등이 교체가 쉽도록 탈부착 가능한 Parts단위의 설계 반영 (시연)
|  | - 소켓 내 제품 유무 감지 센싱할 것 | 압력값 확인
|  | - AA시 충돌/파손 방지 시퀀스 or 기구물 필요 (제품~FAC Lens 거리 0.146mm) | Side Vision을 활용한 SW 충돌 방지 시퀀스 적용 중 조명값 변경시 충돌 상황 발생 소지 있음, HW적인 방지 대안 필요 (2~3중 방지 시퀀스 필요) |  | 1차 방지 : 비젼을 통한 영상 판단 2차 방지 : 고니어스테이지로 특정 위치 limit Set
|  | - 제품 안착 후 Auto Socket의 평탄도를 확인할 것 → 평탄도 ±30um↓ | 양품 기준에 특정 B/F 위치로 항상 보낸다.
|  | - 제품 화각 가림은 없는가 | 없음
- Datum면 Align 상태 확인 (X/Y)
|  | - Pocket 제작 공차 몇인지?? | ±20um
| Cable | - 구동부 Cable 꼬임이나, 갈림 현상이 없는지 확인 | Dry Run 필요
| 구동 제어 범위 | - 개별 단위 구동이 가능할 것 | 확인 필요
| Align | - Socket Align (X, Y, Z, Ty, Tx, Tz) : Camera & 자이로 센서 or Camera & 변위 Laser → 별도 협의 (Auto Socket 설계 후) *설비 내부 암막처리로 인해 Camera Algin 시 조명 장착할 것. | - Scan 시작점에 대한 위치 설정 필요 → 양품 기준의 Best Focus 지점을 Scan 시작 지점으로함. - Top/Btm Vision Align 오차 : 100um - 소켓 가공 공차 : ±20um - 소켓 안착부 : x축 18.75mm(제품17.7mm), y축 5.3mm (제품 5mm)
|  | - FAC Lens 위치 및 Tilt : Camera → 분해능 사양 15um 이하 수준 *설비 내부 암막처리로 인해 Camera Algin 시 조명 장착할 것. | Side : 5um/pixel 분해능
|  | - Carrier 제품 위치 & Tilt 인식 : Camera → 분해능 사양 5um 이하 수준 *설비 내부 암막처리로 인해 Camera Algin 시 조명 장착할 것. | Top (22um/pixel) : Carrier 위치 보상, 제품 위치 보상, 소켓 상태 확인 Bottom (19um/pixel) : 제품 위치 보상
AA |  | - Doric社, ACL_PCX_INF_S-TIH53_09S (변경 시 LGIT 협의) | -
|  | - 제품과 거리가 협소하여 간섭이 발생하지 않는 기구 설계 반영 및 충돌 방지 시퀀스 구축할 것 | 1차 방지 : 비젼을 통한 영상 판단 2차 방지 : 고니어스테이지로 특정 위치 limit Set
|  | - 탈부착이 간편한 컨셉으로 설계할 것 | FAC 이탈 문제 : 마찰 계수 변경 (알루미늄→피크 재질) Dry Run 필요
| Down look camera | - Thorlabs社, LJ1309L1-C1 (변경 시 LGIT 협의) | -
| Up look camera | - Thorlabs社AC508-1000-C (변경 시 LGIT 협의) | -
| Fiber laser | - 필요 시 ND Filter 장착을 검토할 것 | -
|  | - NE2R30A, NENIR30A (변경 시 LGIT 협의) | -
| NIR Camera | - Goldeye社, G033-TEC1 (변경 시 LGIT 협의) - 응답 파장대 범위 : 1,330~1,530nm | -
Tx DIL lens
| Rx Collimator | - ISP75 - Spectral Range : > 940~1,700nm - Max. Measure Power : > 2W - Cut off Frequency : 1Ghz | -
| Tx Chart | - InGaAs Detector - Response Range : > 940~1,700nm
| 변위센서 |  | -
Auto Collimator
| 광학통합모듈 | - 화각 가림 및 노이즈 영향은 없는가 | Ghost 현상 발생 |  | - Ghost 현상 : FAC/Cam부에 2~3축 적용하여 경향 확인 → Z/Ty축에 민감하였음.
|  | - 취급은 편리한가 (세팅 및 관리 주기) | 1회 세팅 후 변경 주기 확인 필요함, 발생 시 업체로 반출하여야 함. 재 세팅 빈도는 극히 낮을것으로 판단됨
|  | - 렌즈 교체 및 세팅은 간편한가 | 1회 세팅 후 변경 주기 확인 필요함, 발생 시 업체로 반출하여야 함. 재 세팅 빈도는 극히 낮을것으로 판단됨
|  | - 외부 충격에 의한 세팅 값 변동 등의 영향이 적은가 | Cam&Cable 단의 충격으로 인한 진동 확인
|  | - 세팅값 정량화가 가능한가 | 일부
| UV LED | - DMM6500, Kithley - Max. Measure DC Voltage : > 120V - Max. Measure DC Current : > 5A
| Dispensor | - 9184B, B&K Precision
SW | 통신 | - I2C 통신 가능할 것
| 제어 | - 구간별 Manual 제어 가능할 것 (Log 남길 것)
- 자동 / 수동 모드로 제어 가능할 것
| 모니터링 (UI) | - 실시간 생산 현황 표시 : 일별, Lot별의 생산 수량, C/T, 시간가동율, 효율, MTBA, 수율, LotID, CarrierID, 투입수, 양품수(%), 불량수(%), 불량별 점유율 등
- 출력 메시지는 한글, 영문 지원할 것
- 측정 항목들에 대해 옵셋 및 상세 설정이 가능할 것
- Site별 검사 현황 및 설비 구동 현황 모니터에서 확인 가능할 것 *제품 위치/수량 , Error 시 위치 Display 등
| Data 저장/관리 | - 제품 단위의 결과 Log 및 Image 형태의 Tester 결과를 확보한다. - Data 저장 형식 : CSV, TXT, JPG (Data 형식에 따른다.)
- Log : 검사 결과 및 각 Raw Data, 제어, Error, 파라메터 변경 등 - 설비에서 발생하는 모든 상황 (기구/제어/Error/Test/시퀀스/통신 등) 에 대한 모든 Data를 저장. - Retry 관련 Log 저장할 것 (Retry Sequence 순서도로 제출할 것) *별도 Log Format은 사업부에서 제공
- Microsoft Office Excel 사전 설치할 것 (정품)
|  | - Data 저장 항목 및 보존 기간 : 별도 협의 |  |  | 1달 주기로 삭제 관리
| Recipe 관리 | - Recipe 관리 가능할 것 (Password 설정 가능할 것)
- 접근권한(Master, MT, OP)별로 Parameter 비활성화할 것 *비활성화 Parameter 항목은 추후 협의
- 세팅 Parameter 등의 항목은 Recipe화 (무한대 설정 가능)
- Recipe 값을 동일 타 설비에도 공유/적용이 가능토록 할 것
| Test 모드 | - 설비 검증할 수 있는 GRR 모드, 공회전 모드 구현할 것
- 설비 Trouble 검증을 위한 Dryrun 시퀀스
| Alarm | - EAS (Early Alarm System) : 연속불량 Alarm |  |  | 동일 불량 3개 연속 발생 시
- 모니터에 Error 코드 및 조치 방법 표시할 것 - 알람 항목에 대한 조치내용 Display할 것
- 알람 발생 상황 1) 제품의 낙하, 끼임 , 진공도가 낮거나 잘못 되었을 시 2) 제어/검사 Error 발생 시 3) 검사 완료 후 일정 시간 설비 대기 시 4) 비정상적으로 검사시간 길어지는 경우 (별도 Time Lock 사용자 설정 반영)
| Interlock | - Door Open시, 설비 정지하고, 모듈 power Turn Off
| 예외 상황 | - 가동 중 설비 정지 시 자동 배출 시퀀스
기타 | 전원 | - 단상 or 3상 3선식 220V 10%, 50/60 Hz ±0.2Hz | 220V 단상, 20A, 직결타입, 4.4kVA
| 공압 | - 5~6.0kgf/㎠ *진공이 필요한 경우 장비 내 진공발생장치 구비 | 5kgf/cm^2, 50l/min/ 10파이
| Clean Room | - 1,000 Class에 상응하는 Parts 적용할 것 (FFU 장착) | FFU 장착 예정
| UPS | - 정전시 3분 이상 유지가능한 사양을 적용할 것 | PC 5~10분 유지
| Maint | - 전/후방에서 접근하여 작업 가능할 것 (Manual 조작은 Monitor에서 가능하며, 후면에서 작업할 경우 별도 모니터를 설치하여 조작하거나, 팬던트 스위치를 장착한다.) | 전방/좌/우측 작업 가능
일반 안내 사항 | 폐기율 | - 0% (장비기인 한함. 제품 손상/파손, 정전기 불량 등) | 모니터링 중
| Maker 책임범위 | - 장비 설계, 제작, 포장/이동, 설치, 안정화 - 주기적 진행 현황 보고 (Master Plan, 제작 및 조립 사진 등) | 입고일 미준수로 장비 반입 및 도비를 생기원에서 지불함으로 협의 완료 (7/14)
| 제출자료 | - Maker 제출 자료 : 장비구조, Unit別 상세기술서, 제작일정, 견적서 - 사용자 Manual (한글,영문) 1) Operation Manual (H/W, S/W) 2) Maintenance Manual (H/W, S/W)  기능사용법, 주요 소모품 도면, 전장도, 유지보수 등 | 완료 후 제출 예정
| 교육 | - 설비 구동/운영/관리에 대한 전반적인 사항 (2회 이상) | 협의 완료 (with 생기원)
| 보증 | - 완료 후 무상 1년. 보증기간 내 무상 대응 (파츠 교환, S/W 버그 포함) - 무상 보증 기간 경과하여도 명확하게 설계, 제작, 시공 상의 결함으로 인한 근본적인 하자는 원칙적으로 무상 조치 | 협의 완료 (with 생기원)
| Spare Parts | - 주요 파츠 항목에 대해서는 Spare 무상 제공  장비 Set up 완료 후 제공 (추후 List 별도 협의, 소켓류, Pogo pin류 등) | 협의 완료 (with 생기원)
점검 결과 |  | 0. 장비 입고 가능 수준으로 판단됨. → 기구 100% 수준, SW 99% 수준 완료 ※ 설비 성능 평가 결과는 별도 PPT로 정리함.