## Slide 1: Mobis Lens Cal
cm
cm
LED dot 사이 간격
1150 mm
550 mm
가로 24개, 세로 12개, 총 288개
모비스의 설명 내용
IR 광원 + 메탈차트
차트 거리 : 0.5~5m, 균일도 90%, 288 Point,
차트 Size : 1.4 m x 0.8 m
광원 파장: 940 nm
차트는 고정이고, 6축 Stage 이동하여 카메라를 회전하여 5회 촬영 예정.
영역은 중심*1 / 상하 외곽*4 을 고려 중입니다.
해상력의 기준인 SPAD Pixel size로 10um 기준.
균일도 90%라는 말은 이해 불가. LED power 가 균일하다는 뜻인지, 간격이 일정하다는 뜻인지. 일정하다면 28.8개는 5cm가 아니라는 뜻인지. 모든 간격이 4.75cm 혹은 5.25cm 라는 뜻인지.
고려 중인 것으로 보아 실험은 아직 진행 안한듯.
SPAD sensor가 가로세로 10um. (Sony IMX459 센서 pixel 크기)
심도 내에 chart가 위치했을때 5 mm 이상이면 LED dot을 구분 가능. 따라서 5cm 는 충분한 간격임.

## Slide 2: Mobis Lens Cal
분석 결과
모든 사진에서 공통적으로 관측된 점만을 사용해야 하므로, mobis의 XY Cal concept은 중앙 부분의 LED dot만 써야함. 따라서 모든 영역을 맵핑하는 것은 아무런 쓸모 없는 일.
‘외부 변수 최소화’, ‘차트 대비 넓은 영역’, ‘다양한 카메라 모듈 대응 가능 구조’는 너무나 당연한 말. catch phrase 를 위해 의미 없는 말을 덧붙인 것.
단점 정리:
외각의 LED dot 은 쓸 수 없으므로 왜곡 보정이 잘 안 될 것.
사진 보다 chart가 큼. 따라서 각 사진에 관측된 LED dot 이 서로 같은 LED dot 인지 확인하는 작업이 필수로 진행되어야 함. 이는 매우 번거롭고 소모적인 작업임.
288 개의 LED 중 중앙의 일부만 쓸 수 밖에 없으므로 돈 낭비, 공간 낭비
모비스의 설명 내용
차트의 각 부분을 촬영하고 조합하여 이미지 상 모든 영역을 맵핑함
외부변수 영향을 최소화 하여 데이터화 함.
차트 대비 넓은 영역의 이미지 데이터 확보가능.
다면 차트 대체 효과 및 다양한 카메라 모듈 대응 가능한 구조
왜곡 계산 가능한 영역

## Slide 3: Mobis Lens Cal
분석 결과
축 translation 3개 축 및 rotation 3축. 총 6축
Translation 축: 5mm 이상이면 구분 가능하므로, 0.001 mm 단위의 해상도는 충분.
Rotation 축: 마찬가지로 해상도는 충분. Dynamic range는 . 우리의 concept 은 이상이면 되므로, S-LiDAR에 적용 가능.

## Slide 4: Mobis Lens Cal
모비스의 설명 내용
6축 Stage + 메탈 차트 + 940nm 광원을 배치를 통해 Intrinsic calibration
6축 stage는 라이다의 FOV를 커버할 정도의 이동량과 SPAD Pixel 단위에대한 해상력만 가질 정도의 사양이면 충분 할 것으로 예상
라이다 광원만으로는 측정할 Intensity가 부족할 수 있기에 메탈차트와 940nm의 조명을 배치하여 calibraion을 진행하는 것이 유리할 것으로 예상됩니다.
분석 결과
Chart 가 0.5m ~ 50m 까지 움직이는 것으로 보아 XY Cal 과 Z Cal 을 하나의 board 를 사용하여 동시에 진행하는 것으로 추정됨.
LED 앞에 십자가 형태의 구멍이 뚫린 형태는 아닌 것으로 추정됨.
메탈 차트가 intensity 보강에 어떤 효과가 있는 것인지는 이해가 필요함.

## Slide 5: Mobis Lens Cal
Zhang’s technique + fisheye distortion model 로 보아 OpenCV 사용하는 것으로 추정됨.
Tangential distortion 이 설명에는 적혀 있으나, 메일로는 계산하지 않는 것을 확인.
Radial distortion 만 계산.

## Slide 6: Chart concept
암막 커튼 (암막 블라인드)
2. Depth cal. mode: linear stage를 통한 평행이동
(Mirror를 활용한 Depth cal. Process 시작)
1. Geo cal. mode: linear and rotation stage 활용 (LED chart와 stage를 활용한 이미지 획득)
LED Chart
Linear stage for x-dir
Linear stage for y-dir
Rotation stage for z-dir
(Yaw)
Rotation stage for y-dir (Pitch)
Module and stage
Rx
Tx
chart 교체

## Slide 7: Chart concept
차트 정면
차트 윗면
차트 옆면
cm
S-LiDAR
1 m
cm
cm
cm
LED dot 사이 간격
1 m
20 cm
Chart #1
Chart #2
차트 윗면
cm
S-LiDAR
차트 정면
1 m
20 cm