## Slide 1: Geometric (Lens) Calibration
Universal lens calibration 장비 | 알고리즘 순서도
Lens Calibration 결과 전/후 | 
overview
<왜곡 보정 전>
<왜곡 보정 후>
LED dots.
25 mm 간격.
940 nm
LiDAR 안착 지점
3축 회전 모터
3축 Rail
LED dots.
50 mm 간격.
940 nm
Are the blobs detected?
Image is distorted.
Detect the center of the blobs.
Yes
No
Calculate camera parameters
End
Are there more than 4 blobs in the LED chart?
Image upscaling using FFT.
Redefine the basis vector using PCA.
Take more than 3 images of the chart.
Sort the points
Are the blobs sorted?
Yes
No
Yes
No
Prepare another LED chart
Are the images undistorted?
Undistort the images
Yes
No
Zhang’s technique
New process for the Sequential Flash LiDAR
Downscale the obtained parameters
Obtain new camera matrix to recover the FOV.

## Slide 2: Geometric (Lens) Calibration
Blob detection 결과 | Principle component analysis (PCA) 분석 결과
 | 곡률 계산
상세 설명
<The upscaled image>
100개 탐지
<The raw image>
3개 탐지
④ LED dot sorting
① Random dot detection
② PCA를 이용해 basis vector 계산
② basis vector rotation
⑤ basis vector 원복
보정 전 곡률:
보정 후 곡률:
정면 기준, 곡률 94% 감소
곡률 정의 는 접선의 기울기.
: zero-padded
: zero-padded
: zero-padded

## Slide 3
왜곡 보정 후 FOV 감소 확인 | 원인 분석
감소량 측정 결과 | 
Geometric (Lens) Calibration
향후 계획
675 mm
417 mm
425 mm
시야각 약
시야각 약
675 mm
(여분을 고려했을 때 )
417 mm
425 mm
Raw image
왜곡 보정
왜곡 보정 전
왜곡 보정 후
왜곡 보정 후 외각 부분이 늘어나며 FOV 바깥으로 밀려나게 됨.
FOV 를 회복할 수 있는 방안 모색 중.
왜곡 보정 후 얻어야 할 영역
왜곡 보정 후 현재 얻고 있는 영역
(crop 된 영역)

## Slide 4
PCL 왜곡 보정 알고리즘 오류 내용 | 계산 결과 비교
올바른 식 (OE팀 수식)
잘못된 식 (S/W 팀 수식)
원래 위치
관측된 위치
OE 팀 코드
S/W팀 코드
더 심한 왜곡
왜곡량
왜곡량
Geometric (Lens) Calibration
수정된 알고리즘은
MINE 에 적용 완료.
빈 이미지
왜곡된 이미지
③ RBG 값 대입
① 왜곡 인가
② 왜곡된 이미지에서 동일 위치의 RGB 값 계산
이 위치에 해당하는 RGB 값은 존재하지 않음.
주변의 RGB 값에서 interpolation 을 이용해 계산.
PCL 내부 알고리즘 확인 결과, ①번 과정에서 오류가 있었고 ②,③ 번 과정이 없는 것을 확인.
왜곡된 이미지
빈 이미지의 가 아닌, 왜곡된 이미지의 에 왜곡을 인가함.
def InitPointCloudCalData(self): for i in range(self.imageWidth * self.imageHeight): u = i % self.imageWidth v = self.imageHeight - 1 - (i // self.imageWidth) if not self.undistort: #off일 때, self.scan_3D_cal[i] = np.matmul(self.intrinsic_inv, [u, v, 1]) / 100. else: #on일 때, x, y, z = np.matmul(self.intrinsic_inv, [u, v, 1]) # -> x/z, y/z, 1 r_u = x * x + y * y #->r_u^2 radial_d = (1 + self.k1 * r_u + self.k2 * math.pow(r_u, 2.) + self.k3 * math.pow(r_u, 3.)) self.scan_3D_cal[i, 0] = (radial_d * x + 2 * self.p1 * x * y + self.p2 * (r_u + 2 * x * x)) / 100. self.scan_3D_cal[i, 1] = (radial_d * y + self.p1 * (r_u + 2 * y * y) + 2 * self.p2 * x * y) / 100. self.scan_3D_cal[i, 2] = 1./100. # cm -> m

## Slide 5
왜곡 보정 방법 | S/W 팀 코드의 오류 내용
?
Empty image
1. Inverse transformation
왜곡된 좌표를 원래 위치로 되돌리는 것은 자유도가 5인 7차 방정식을 푸는 문제.
이를 계산하는 것은 불가능.
따라서 왜곡 보정 이론에서는 왜곡을 복원하는 것이 아닌, 알고 있는 좌표에 왜곡을 가함.
이 좌표에 해당하는 pixel 값을 interpolation 으로 계산한 뒤 복원.
2. Get interpolated pixel value
올바른 식 (OE팀 수식)
잘못된 식 (S/W 팀 수식)
원래 위치
관측된 위치
OE 팀 코드
S/W팀 코드
더 심한 왜곡
왜곡량
왜곡량
Geometric (Lens) Calibration
수정된 알고리즘은
MINE 에 적용 완료.

## Slide 6: Geometric (Lens) Calibration
S/W 팀 코드 수정 내용 | 왜곡으로 인한 FOV 감소 | FOV 복원
상세 설명
원래 위치
관측된 위치
OE 팀 코드
S/W팀 코드
더 심한 왜곡
왜곡량
왜곡량
올바른 식 (OE팀 수식)
잘못된 식 (S/W 팀 수식)
Raw image
왜곡 보정
같은 해상도에 더 넓은 상을 표현해야 하므로, scale이 작아짐.
FOV 일부 복원
image plane
얻어야 할 영역
얻을 수 있는 영역
현재 얻고 있는 영역
(crop 된 영역)
잃는 영역
해상도의 왜곡을 폈다면,
왜곡 보정 후 더 넓은 영역의 해상도를 얻어야 함. Ex)
보정 후 image 의 해상도가 라면, 시야각이 좁아진 것과 마찬가지 효과.
렌즈의 최외각 부분은 왜곡이 심해 보정이 불가.

## Slide 7
왜곡 보정은 local minima를 찾아가는 과정 (Levenberg-Marquardt method).
local minima 는 initial value 에 따라 달라진다(=parameter 값이 다르다).
사진의 개수/품질은 initial value 에 해당.
Initial value
Local minima
Global minima
Saddle point
왜곡이 없는 좌표에 왜곡 모델링을 더하는 것이 올바른 계산.
수식의 형태가 같으므로, 코드는 같아 보일 수 있음.
왜곡 적용 후 Interpolation 이 있어야만 올바른 식을 계산하는 것이 됨.
계산 과정이 반대로 되어 왜곡을 보정하는 것이 아닌 강화하는 결과 산출됨.
?
Empty image
1. Inverse transformation
왜곡된 좌표를 원래 위치로 되돌리는 것은 자유도가 5인 7차 방정식을 푸는 문제.
이를 계산하는 것은 불가능.
따라서 왜곡 보정 이론에서는 왜곡을 복원하는 것이 아닌, 알고 있는 좌표에 왜곡을 가함.
이 좌표에 해당하는 pixel 값을 interpolation 으로 계산한 뒤 복원.
2. Get interpolated pixel value